湖  北  省  宜  昌  市  政  府  采  购

比价文件

| 项目编号： | 鄂夷招代字[2021]072号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 枝江市七星台镇卫生院医疗设备采购项目 |

2021 年10月

枝江市七星台镇卫生院医疗设备采购项目

比价文件

枝江市七星台镇卫生院就枝江市七星台镇卫生院医疗设备采购项目进行比价采购，现邀请你公司前来参与报价。

一、项目编号:鄂夷招代字[2021]072号

二、项目名称:枝江市七星台镇卫生院医疗设备采购项目

三、采购内容：医疗设备一台（详见采购技术参数）

四、采购预算:39.8万元

五、资金来源：自筹资金。

六、技术参数要求及外设附件要求：

主要用于：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊等全身应用。(符合CE、FDA、CFDA、14001环境认证体系,提供证书）

配置

1）、全身应用型推车式彩色多普勒超声诊断仪主机

2）、配置探头(≥2)：(腹部探头、心脏探头） （详见技术参数要求）

（一）、主机及技术参数要求：

1、通用功能

★1.1、彩色显示器≥20英寸，可上下、左右旋转，便于医生调整可视角度，保护显示器延长使用周期。

1.2、主机一体化高灵敏度触摸屏≥10英寸。

★1.3、物理通道数≥128

1.4、主机标配可激活探头接口：≥4个

★1.5、操作面板可电动升降,最大升降距离≥20cm

1.6、二维灰阶模式

1.7、M型模式和彩色M型模式

1.8、解剖M型模式 (≥3条取样线，360度自由旋转)

1.9、组织多普勒成像

1.10、梯形拓展成像功能

1.11、空间复合成像，曲别针试验可显示≥9条线

1.12、斑点噪声抑制技术，可调级别≥8

1.13、支持自动工作流，要求支持≥30个不同的检查模式

1.14、支持穿刺增强,要求具备多个角度可选，提高穿刺的准确性。

1.15、一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像。

1.16、全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。

★1.17、机器内置教学软件功能（提供证明文件）

2、系统技术参数及要求

2.1、二维灰阶成像单元

2.1.1高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。

2.1.2发射声束聚焦：发射≥8段；接收连续聚焦。

2.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线。

2.1.4电影回放：最大储存帧数：B模≥20000帧，color≥8000帧

★2.1.5增益调节：B/M可调节，STC（TGC）分段≥8 ， LGC分段≥8（提供证明文件）

2.1.6成像速率： 凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥15帧/秒。

★2.1.7最大显示深度：≥45cm（提供证明文件）

★2.1.8动态范围：≥320dB（提供证明文件）

2.2、彩色多普勒参数

2.2.1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。

2.2.2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

2.2.3、取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头)

2.3、频谱多普勒参数

2.3.2、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

2.3.3、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

2.3.4、PW最大速度: ≥10.00m/s（连续多普勒速度: ≥64m/s）

2.3.5、最小速度: ≤5 mm /s（非噪声信号）

★2.3.6、取样容积: 0.5-40mm（提供证明文件）

2.3.7、偏转角度: ≥20度 (线阵探头)

3、测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

3.1一般测量

3.2心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/CFI/M型）

3.3心脏二维360度任意角度测量线测量

3.4解剖M型测量功能

3.5妇、产科测量与分析

3.6血管血流测量与分析

3.7 自动IMT测量功能

3.8产科自动测量

★3.9血流量自动测量：在PW模式下，一键自动测当前血管直径和流速并自动计算出当前血管血流量，即一键同屏自动显示血管内径、流速、血流量等数据，减少反复测量误差，节约时间。

4、检查存储和管理

4.1 ≥1TB硬盘。

4.2 可存储高达400000单帧图像。

5、连通性要求

5.1输入/输出信号：

5.1.1输出：S-VHS 、彩色复合信号、DVI-D、USB接口。

5.2连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。

5.3图像管理与记录装置：硬盘、DVD/CD、USB闪存盘存储。

5.3.1超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放。

5.3.2存储：支持多种文件格式（BMP, JPG, AVI, DICOM等）静态及动态图像的存储， USB接口≥6个，其中3.0接口≥2个。

5.3.3硬盘容量：≥1TB

5.3.4支持内置DVD，同时支持外置USB接口DVD。

6、探头规格

6.1凸阵探头：基波成像的中心频率个数≥5个，谐波成像的中心频率个数≥5个。

6.2线阵探头：基波成像的中心频率个数≥5个，谐波成像的中心频率个数≥5个。

6.3相控阵探头：基波成像的中心频率个数≥5个，谐波成像的中心频率个数≥5个。

6.4腔内探头：基波成像的中心频率个数≥5个，谐波成像的中心频率个数≥5个。

（二）、外设和附件

1、具备专业探头放置架≥4个，有专用的腔内探头放置架。

★2.机器内置摄像头，便于支持远程诊断和远程教学。

## 注：带★项为核心参数，必须满足，必要时提供佐证资料。

- 七、商务要求：

1.交货日期:签订合同后5个日历天内完成货物的供应并安装调试完毕。

2.交货地点:枝江市七星台镇卫生院指定地点。

3.免费质保期:2年。

4.安装调试要求:安装后，按使用科室要求进行调试保障机器正常工作。

5.验收方式:使用科室、工程师及设备科现场验收。

6.验收要求：（1）货物若有国家标准按照国家标准验收,若无国家标准按行业标准验收,为原制造商制造的全新产品,整机无污染,无侵权行为、表而无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用,若货物为国家规定的计量设备或强校设备,须提供相关检测部门的检定证书.（2）货物为原厂商未启封全新包装,具由厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅,所有随设备的附件必须齐全.（3）供应方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明.（4）采购方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由采购方承担:否则鉴定费由供应方承担。

7.售后服务要求:在保修期内，供应商负责承担所有维修及服务费用。保修期过后，终身维护，2个小时内响应。

七、供应商资格条件

- 供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 响应文件递交截止时间当天，“ 信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体；

4、本项目的特定资格要求：

（1）提供有效的独立法人营业执照且营业执照需具有第二类医疗器械销售及以上资质等相关的范围内容（须提供营业执照原件扫描件加盖单位公章）

（2）供应商必须符合医疗器械监督管理条例的规定，须具备医疗器械生产/经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证（限投II类及以下）所投产品纳入医疗器械管理的应有医疗器械注册证。

（3）供应商具有所投产品生产厂家授权书及售后服务承诺函。

（4）供应商需对设备操作员进行技能培训直至可熟练操作为止。

供应商在制作响应文件时，应在响应文件中根据比价文件要求提供证件及相关资料原件复印件并加盖公章，各潜在供应商自行对各证件真实性负责。只有符合以上所有标准的的供应商才能通过资格审查，资格审查不合格的供应商的比价响应文件作无效处理。

八、优惠政策

落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同微型企业）等政策。本项目为专门面向中小微企业。

九、付款方式：货到安装调试后，30日内支付总货款的10%，设备验收合格并正常使用后一年内支付总货款的80%，余款10%作为质保金，质保期为两年，每年支付5%，质保金不计利息。

- 十、获取比价文件

- 1.发放时间：2021年10月19日起至2021年10月21日止（上午：8:30-12:00，下午14:30-17:30）。

2.发放方式：网上自行下载

3.发放地点：（三峡枝江网/附件）免费发放。

十一、响应文件编制

1.供应商应认真阅读、并充分理解本比价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本比价文件中各项条款规定及要求。

2.响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，比价小组将拒绝其补充。

4.响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，比价小组有权拒绝其响应文件：

（1）报价一览表；

（2）法人（负责人）代表授权书；

（3）中小企业声明函；

（4）本比价文件要求提供的其他文件及资料。

5、响应文件必须电脑打印，不准涂改和行间插字，除签名外不得出现手写字体。所有文件应当以胶印的方式装订成册，并编制目录及页码。

6、响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其授权的代表签字。由授权代表签字的，应在响应文件中提供法人代表授权书，否则视为无效响应。

十二、响应文件份数及封装

供应商需提交响应文件一式两份（正副本各一份），电子U盘一份。响应文件密封包装在一个包装袋内，并在包封上注明供应商名称和采购项目名称。封包袋封口上加盖公司公章，并注明“比价时间以前不得开封”字样。

十三、响应文件递交

1.截止时间：2021年10月22日09时30分

2.地点：请将纸质版响应文件密封递交至湖北夷陵造价咨询事务所有限公司（枝江市友谊大道88号），响应文件递交截止时间即为比价时间，逾期送达的响应文件概不接受。

十四、评审方法

1.响应文件审查。采购人确定3人以上单数比价小组，比价小组根据本比价文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行资格性和符合性评审。

资格性审查和符合性审查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 审 查 | 信用记录 | 响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.cred itchina.go v.cn)、中国政府采购网(www.cc gp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以现场查询的为准。 |
|  |  | 营业执照 | 提供有效的独立法人营业执照且营业执照需具有第二类医疗器械销售及以上资质等相关的范围内容（须提供营业执照原件扫描件加盖单位公章） |
|  |  | 经营许可证 | 提供医疗器械生产/经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证 |
|  |  | 利益冲突 | 1、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动；2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；与采购人存在利害关系可能影响招标公 正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按照招标文件中的投标文件格式要求提交“ 投标人资格声明承诺函 ” |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照招标文件中的投标文件格式要求提交“ 投标人资格声明承诺函 ” |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按照招标文件中的投标文件格式要求提交“ 投标人资格声明承诺函 ” |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 按照招标文件中的投标文件格式要求提交“ 投标人资格声明承诺函 ” |
|  |  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
|  |  | 其他 | 符合比价文件的其他要求。 |
| 2 | 符 合 性 检 查 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照一致。 |
|  |  | 响应文件签署 | 按比价文件要求在规定区域加盖单位章，法定代表人或授权代表签字。 |
|  |  | 法定代表人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书。 |
|  |  | 报价是否有效 | 只有一个有效报价且未超过采购预算价。 |
|  |  | 技术参数要求及外设附件要求 | 满足本比价文件“，六、技术参数要求及外设附件要求”要求。 |
|  |  | 中小微声明函 | 本项目为专门面向中小微企业，供应商应在投标响应文件中提供中小微企业声明函（格式详见附件）（投标截止时间后不得更改声明函内容，以响应文件中小微声明函为准，如发现供应商虚假声明，将作废标处理。） |
|  |  | 其他要求 | 符合法律法规和本比价文件规定的其他实质性要求。 |

说明：资格性和符合性审查不合格，技术、商务及服务不满足本比价文件要求的，响应文件按无效文件处理。

评审后，满足本比价文件要求的供应商不足3家的，采购活动终止，采购人重新组织采购。满足本比价文件要求的供应商达到3家以上，比价小组对满足要求的供应商进行价格评议。

十四、确定成交供应商

1.比价小组应当在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从比价小组推荐的候选供应商中，根据满足比价文件要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

2.确定成交供应商后，采购人应将成交结果在三峡枝江网予以公示，同时向成交供应商发出成交通知书。

十五、签订采购合同

成交供应商收到成交通知书后，应在3日内与采购人签订采购合同。

十六、联系方式：

采购人：枝江市七星台镇卫生院

联系人：曹琰琰

联系电话：13469855386

联系地址：宜昌市枝江市七星台镇滨江路35号

采购代理机构：湖北夷陵造价咨询事务所有限公司

联 系 人：赵金莲

联系电话：18995906638

联系地址：湖北省枝江市友谊大道88号

2021年10月18日

附

响应文件格式

项目

响 应 文 件

项目编号：（如有）

项目名称：

供应商名称（盖章）：

日   期：  年  月  日

报价一览表

项目编号:（如有）

项目名称:

| 项目总报价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 其他 |  |

说明：所有价格均用人民币表示，单位为元，保留小数点后两位小数。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

日  期：年 月 日

法定代表人资格证明文件

（采购人）：

兹有          同志为 供应商  法定代表人，代表我单位该项目活动中的一切事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                  邮政编码：

法定代表人《居民身份证》复印件

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

年     月     日

法定代表人授权委托书

（采购人）：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称） 采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年    月    日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年     月     日

附：代理人工作单位：

职务：                     性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

资格证明文件

1. 营业执照原件彩色扫描件

## 其他资格证明文件

其他需要提供的证明材料。

- 信用信息查询记录

- 投标人资格声明承诺函

（代理机构名称）：

(投标人全称)  参加（标包名称）项目(标包编号：        )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明承诺如下：

- 具有合法健全的财务会计制度及符合国家相关规定的财务状况报告；

- 已依法缴纳税收和社会保障资金且有合法有效的证明文件；

- 具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力且能在中标后根据采购人要求提供相关证明资料；

4.参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

5.经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它投标人，参加本项目同一合同项下的政府采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(签章)：

投标人法定代表人（签章） ：

中小企业声明函

（适用于货物类项目）

采购人名称：

本公司郑重声明，根据《采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加__（采购人）的___    _项目（项目编号：______）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

报价供应商（公章）：

报价供应商授权代表（签字）：

日  期：年  月

附件1：

- 中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥6000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥5 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |