项目比价文件

枝江市人民医院就吊塔项目进行比价采购，现邀请你公司前来参与报价。

一、项目编号:

二、项目名称:吊塔

三、采购内容：

- 项目概况：吊塔

（二）采购需求一览表：吊塔5台

（三）项目技术规格及参数要求：

1.★产品采用国际标准，制造企业通过ISO9001认证，吊塔产品通过ISO13485认证、CE认证。提供证明材料。

2.★横臂采用三腔分流模技术，具有三个腔体，腔体有多个三角形稳定结构。保证横臂的强度和稳定性。整体全封闭式流线型形设计，有利于层流净化；需提供样品证明。

3.★主体材料为6005高强度铝合金，加工级别达到T6。需提供证明材料。

4.★横臂主体为承重型材最大厚度为17.5mm，确保产品不变形。需提供样品证明。

5.★吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥340º。提供检验报告。

6.吊塔内部采用气电分离式设计，保障使用安全：吊塔箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外；需提供检验报告。

7.吊塔符合四倍承重系数安全负载要求。需提供检验报告。

8.吊塔防尘级别达到IP2X。需提供检验报告。

9.通过静态力负荷测试，负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量≤1.5°需提供检验报告。

10.工作电源： AC220V、50/60 Hz；输出功率:7.4KVA。

11.配置后续可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配。

12.双悬臂设计，双臂的旋转半径≥1500mm。

13.★最大工作承重：≥300Kg。需提供检验报告。

14.吊柱式箱体长度≥890mm。

15.仪器托盘：高度可自调。托盘2个，其中1个为带抽屉托盘，托盘尺寸≥630X450mm，带双边侧导轨。

16.托盘承载重量≥80Kg，带抽屉的托盘承载重量≥50Kg，抽屉承载重量≥20Kg。需提供检测报告。

17.托盘带硅胶防撞设计，抽屉为自动吸呐式。

18.★气体终端要求：插座插头可保证2万次以上的插拔。气源终端数量为：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个。

19. ★吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，每排插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用,电源插座容量为单相220V/10A,电源均为国标三插插座。电源插座数量≥10个。

20.RJ45网络接口2个。

21.网篮1套。

22.配置刹车制动装置，手术时设备无飘移。

23.配置双关节旋转输液架，不锈钢高度可调输液架。

注：带★项为核心参数，必须满足，必要时提供佐证资料。

四、采购预算:35万元（单价7万元）

五、供应商资格条件

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2.医疗器械经营许可证。

3.响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、优惠政策：对小微企业报价给予6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序。

七、获取比价文件和报名

1.发放时间：2022年1月5日起至2022年1月10日止（上午：8:30-12:00，下午14:00-17:30）。

2.发放方式：  网上下载   。

3.发放地点：三峡枝江网（http://www.sxzhijiang.com/）免费发放。

八、响应文件编制

1.供应商应认真阅读、并充分理解本比价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本比价文件中各项条款规定及要求。

2.响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，比价小组将拒绝其补充。

4.响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，比价小组有权拒绝其响应文件：

（1）报价一览表；

（2）分项报价表；

（3）货物及服务清单；

（4）技术和服务响应、偏离情况说明表；

（5）法人（负责人）代表授权书；

（6）本比价文件“五、供应商资格条件”所列要求的相关证明材料；

（7）《中小企业声明函》（如果有）；

（8）本比价文件要求提供的其他文件及资料。

5、响应文件必须电脑打印，不准涂改和行间插字，除签名外不得出现手写字体。所有文件应当以胶印的方式装订成册，并编制目录及页码。

6、响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其授权的代表签字。由授权代表签字的，应在响应文件中提供法人代表授权书，否则视为无效响应。

九、响应文件份数及封装

供应商只需提交一份响应文件，响应文件密封包装在一个包装袋内，并在包封上注明供应商名称和采购项目名称。封包袋封口上加盖公司公章，并注明“比价时间以前不得开封”字样。

十、响应文件递交

1.截止时间：2022年1月11日9时0分。

2.地点：请将纸质版响应文件密封递交至湖北省枝江市友谊大道61号枝江市人民医院综合楼20楼采购办，响应文件递交截止时间即为比价时间，逾期送达的响应文件概不接受。

十一、评审方法

1.响应文件审查。采购人确定3人以上单数比价小组，比价小组根据本比价文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行资格性和符合性评审。

资格性审查和符合性审查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 检 查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供合法有效的营业执照或事业单位法人证书复印件，加盖公章。 |
|  |  | 信用记录 | 响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.cred itchina.go v.cn)、中国政府采购网(www.cc gp.gov.cn) 查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以现场查询的为准。 |
|  |  | …… |  |
| 2 | 符 合 性 检 查 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照一致。 |
|  |  | 响应文件签署 | 按比价文件要求在规定区域加盖单位章，法定代表人或授权代表签字。 |
|  |  | 法定代表人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书。 |
|  |  | 报价是否有效 | 只有一个有效报价且未超过采购预算价。 |
|  |  | 货物或者服务清单 | 满足本比价文件“三、采购内容”要求。 |
|  |  | 交货期、质量要求 | 满足本比价文件“三、采购内容”要求。 |
|  |  | 其他要求 | 符合法律法规和本比价文件规定的其他实质性要求。 |

说明：采购人应根据项目类别和实际情况可对上表中的资格性审查和符合性审查的内容进行修改。资格性和符合性审查不合格，技术、商务及服务不满足本比价文件要求的，响应文件按无效文件处理。

评审后，满足本比价文件要求的供应商不足3家的，采购活动终止，采购人重新组织采购。满足本比价文件要求的供应商达到3家以上，比价小组对满足要求的供应商进行价格评议。

2.价格评议。比价小组根据本比价文件“六、优惠政策”相关规定，结合供应商提供的《中小企业声明函》，对供应商报价进行价格扣除评议，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序，评审价不作为合同价格，合同价格应为供应商实际报价。供应商提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的，应由供应商出具《中小企业声明函》，供应商提供其他小型和微型企业制造的产品的，应由产品制造企业出具《中小企业声明函》原件，否则，不给予价格扣除。

3.推荐供应商。比价小组从满足本比价文件实质性要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

十二、确定成交供应商

1.比价小组应当在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从比价小组推荐的候选供应商中，根据满足比价文件要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

2.确定成交供应商后，采购人应将成交结果在三峡枝江网或枝江市公共资源交易信息网等网络媒体予以公示，同时向成交供应商发出成交通知书。

十三、签订采购合同

成交供应商收到成交通知书后，应在3个工作日内与采购人签订采购合同。

十四、联系方式：

联 系 人：杨蓉

联系电话：13177079590

地    址：湖北省枝江市友谊大道61号

采购人（公章）

2022年 1月5日