项目比价文件

枝江市人民医院就LED手术灯、病人抢救推车项目进行比价采购，现邀请你公司前来参与报价。

本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商须提供中小微企业声明函。不提供则按废标处理。注：投标截止 时间后不得更改声明函内容，以响应文件中小微声明函为准。

一、项目编号:

二、项目名称:LED手术灯、病人抢救推车

三、采购内容：

- 项目概况：LED手术灯、病人抢救推车

（二）采购需求一览表：LED手术灯1架、病人抢救推车4张

（三）项目技术规格及参数要求：

LED手术灯技术参数

★1、采用LED冷光技术，三片式造型，双灯头更容易聚拢组合使用，提高术野照明能力，电动平移距离≥320mm。腰桥上顶≥120mm。

2、手术灯母灯泡数量51颗，最大光照强度≥160,000LUX。

3、手术灯具备光斑可调功能，可调范围180mm-280mm且照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明。

4、标准配置

病人抢救推车技术参数

(1)采用国际先进的中控刹车系统，直径200MM防尘脚轮使平车运动稳定、可靠、轻巧。

(2)车面为分体结构：底罩采用ABS材质一体成型，方便清理;车底架及车面板采用钢塑喷涂结构，稳固，可靠，安全性高。采用自有设备，汽车烤漆工艺；对车体金属表面处理采用双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。车面为分段结构，背板采用优质汽簧作支撑力源，操作简易、方便。

★(3)支撑机构：采用优质大型液压泵支撑梁柱设计，床身不会摇晃。根据医护人员的需要可作升降、前倾、后倾体位变化。

★(4)配有不锈钢两段升降式输液架，床头床尾各壹个点滴架插座，床体中间左右各壹个点滴架插座，由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音；四角带防撞轮，减缓冲撞力。

(5)背部床板采用双气杆支撑卸力结构；腿部角度可通过摇杆控制功能调节，操作方便，隐藏式手柄。摇手工程塑料注塑成型，可折叠隐藏式设计。

★（6）背板采用特殊板材，可透X光,配有有放置X光片的插盒。

（7）独立的中心第五轮系统：转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向，使运送过程中更加安全，转运灵活，降低医护人员工作强度。

（8）焊接工艺：全松下进口机器人焊机焊接、熔深大、焊丝熔化率高，焊缝平整、牢固结实。焊接、防锈处理无肓点、表面无锋棱、毛刺，整床加强、加固处理确保安全可靠。

（9）床头床尾各有床垫防滑筋一个，防止床垫在床板升降时前后滑动；

（10）不锈钢护栏：坚固耐用，清洁时只需从头至尾擦拭即可。整组护栏采用5个活动关节，耐磨自润，无异音。不锈钢护栏有限防止病人滑落，保障病人安全。

（11）填充物：高密度海绵，外包防水PU革；床垫套防水易清洁，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁（外面是PU革，里层是5cm的海绵）。

（12）最大载重：250kg。

（13）功能：

背部调节范围：0-75度；

腿部调节范围：0-30度

上下升降：590-910mm

整体向前倾斜：0-15度

整体向后倾斜：0-15度

（14）配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刹车踏板 | 2 | 只 |
| 2 | 输液杆 | 1 | 只 |
| 3 | 护栏 | 1 | 副 |
| 4 | 背部气杆 | 2 | 只 |
| 5 | 床面板 | 1 | 套 |
| 6 | 8寸中控轮 | 4 | 只 |
| 7 | 导向轮系统 | 1 | 套 |
| 8 | 整体上升踏板 | 2 | 只 |
| 9 | 下降踏板 | 2 | 只 |
| 10 | 液压泵 | 2 | 只 |
| 11 | 丝杆+摇手柄 | 1 | 套 |
| 12 | 防撞轮 | 4 | 只 |
| 13 | 塑料底架罩壳 | 1 | 只 |
| 14 | 床尾推动把手 | 1 | 只 |
| 15 | 床头推动把手 | 2 | 只 |
| 16 | 床垫 | 1 | 只 |
| 17 | 车身床架 | 1 | 套 |

注：带★项为核心参数，必须满足，必要时提供佐证资料。

（四）商务要求：

1.交货日期:签订合同后30个日历天内完成货物的供应并安装调试完毕。

2.交货地点:枝江市人民医院指定地点。

3.付款方式:设备验收合格后，支付总货款的60%，验收合格6个月后支付总货款的30%，余款10%作为质保金，质保期满后，医院退还合同总金额的10%的质保金，质保金不计利息。

4.免费质保期:2年。

5.安装调试要求:安装后，按使用科室要求进行调试保障机器正常工作。

6.验收方式:使用科室、设备工程师及供应商现场验收。

7.售后服务要求:在保修期内，供应商负责承担所有维修及服务费用。保修期过后，终身维护，2个小时内响应，在省内要有售后服务机构，能及时提供备用机。

四、采购预算:13.75万元（分项预算见下表）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED手术灯 | 1 | 4.95 |
| 2 | 病人抢救推车 | 4 | 8.8 |
| 总计 |  |  | 13.75 |

五、供应商资格条件

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2.医疗器械经营许可证。

3.响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、优惠政策：对小微企业报价给予6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序。

七、获取比价文件和报名

1.发放时间：2022年1月11日起至2022年1月13日止（上午：8:30-12:00，下午14:00-17:30）。

2.发放方式：  网上下载   。

3.发放地点：三峡枝江网（http://www.sxzhijiang.com/）免费发放。

八、响应文件编制

1.供应商应认真阅读、并充分理解本比价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本比价文件中各项条款规定及要求。

2.响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，比价小组将拒绝其补充。

4.响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，比价小组有权拒绝其响应文件：

（1）报价一览表；

（2）分项报价表；

（3）货物及服务清单；

（4）技术和服务响应、偏离情况说明表；

（5）法人（负责人）代表授权书；

（6）本比价文件“五、供应商资格条件”所列要求的相关证明材料；

（7）《中小企业声明函》（如果有）；

（8）本比价文件要求提供的其他文件及资料。

5、响应文件必须电脑打印，不准涂改和行间插字，除签名外不得出现手写字体。所有文件应当以胶印的方式装订成册，并编制目录及页码。

6、响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其授权的代表签字。由授权代表签字的，应在响应文件中提供法人代表授权书，否则视为无效响应。

九、响应文件份数及封装

供应商只需提交一份响应文件，响应文件密封包装在一个包装袋内，并在包封上注明供应商名称和采购项目名称。封包袋封口上加盖公司公章，并注明“比价时间以前不得开封”字样。

十、响应文件递交

1.截止时间：2022年1月14日9时0分。

2.地点：请将纸质版响应文件密封递交至湖北省枝江市友谊大道61号枝江市人民医院综合楼20楼采购办，响应文件递交截止时间即为比价时间，逾期送达的响应文件概不接受。

十一、评审方法

1.响应文件审查。采购人确定3人以上单数比价小组，比价小组根据本比价文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行资格性和符合性评审。

资格性审查和符合性审查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 检 查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供合法有效的营业执照或事业单位法人证书复印件，加盖公章。 |
|  |  | 信用记录 | 响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.cred itchina.go v.cn)、中国政府采购网(www.cc gp.gov.cn) 查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以现场查询的为准。 |
|  |  | …… |  |
| 2 | 符 合 性 检 查 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照一致。 |
|  |  | 响应文件签署 | 按比价文件要求在规定区域加盖单位章，法定代表人或授权代表签字。 |
|  |  | 法定代表人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书。 |
|  |  | 报价是否有效 | 只有一个有效报价且未超过采购预算价。 |
|  |  | 货物或者服务清单 | 满足本比价文件“三、采购内容”要求。 |
|  |  | 交货期、质量要求 | 满足本比价文件“三、采购内容”要求。 |
|  |  | 其他要求 | 符合法律法规和本比价文件规定的其他实质性要求。 |

说明：采购人应根据项目类别和实际情况可对上表中的资格性审查和符合性审查的内容进行修改。资格性和符合性审查不合格，技术、商务及服务不满足本比价文件要求的，响应文件按无效文件处理。

评审后，满足本比价文件要求的供应商不足3家的，采购活动终止，采购人重新组织采购。满足本比价文件要求的供应商达到3家以上，比价小组对满足要求的供应商进行价格评议。

2.价格评议。比价小组根据本比价文件“六、优惠政策”相关规定，结合供应商提供的《中小企业声明函》，对供应商报价进行价格扣除评议，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序，评审价不作为合同价格，合同价格应为供应商实际报价。供应商提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的，应由供应商出具《中小企业声明函》，供应商提供其他小型和微型企业制造的产品的，应由产品制造企业出具《中小企业声明函》原件，否则，不给予价格扣除。

3.推荐供应商。比价小组从满足本比价文件实质性要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

十二、确定成交供应商

1.比价小组应当在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从比价小组推荐的候选供应商中，根据满足比价文件要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

2.确定成交供应商后，采购人应将成交结果在三峡枝江网或枝江市公共资源交易信息网等网络媒体予以公示，同时向成交供应商发出成交通知书。

十三、签订采购合同

成交供应商收到成交通知书后，应在3个工作日内与采购人签订采购合同。

十四、联系方式：

联 系 人：杨蓉

联系电话：13177079590

地    址：湖北省枝江市友谊大道61号

采购人（公章）

2022年 1月 7日