项目比价文件

枝江市人民医院就困难气道推车及组件项目进行比价采购，现邀请你公司前来参与报价。

本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商须提供中小微企业声明函。不提供则按废标处理。注：投标截止 时间后不得更改声明函内容，以响应文件中小微声明函为准。

一、项目编号:

二、项目名称:困难气道推车及组件

三、采购内容：

- 项目概况：困难气道推车及组件

- 采购需求一览表：困难气道推车及组件

- （三）项目技术规格及参数要求：

困难气道工作站工作站配置：

困难气道处理急救车1台、电子纤维支气管镜软镜 1套、电子纤维支气管镜硬镜1套、可视喉镜1套（2个操作部）、环甲膜穿刺套件1套、可折弯咽喉镜1套、鼻咽通气道和口咽通气道（包含婴幼儿到成人各种型号）、换管导丝（探条）3支（3种型号）。

困难气道处理急救车参数：

★规格：车体主要由塑、钢结构组成，长宽高≥750x450x1200mm

配备抽屉≥6层，结实耐用，适合各种放置困难气道处理工具和急救用物

抽屉承重≥50KG

抽提选用进口静音滑轨≥三节，推拉顺畅安静，带自锁功能

★侧面有纤支镜或内窥镜悬挂柜，可以悬挂内窥镜数量≥4条

不锈钢板镶面及磨具成型台面，台面平整光滑，不易起毛边和毛刺

台面安装围栏，安全置物；

侧板背板均选用铝塑板或工程塑料拼装，结实耐用

★车体后侧配有笔记本支架

底部采用静音脚轮，整体承重≥200KG

脚轮直径 80--110mm,带刹车，推行灵活，转向准确

视频喉镜参数：

麻醉视频喉镜配置：显示器1台和2个操作部

- 整机

- 1.1 整机由显示器和操作部两部分组成，显示器和操作部可以拆分

★1.2. 显示器和操作部可拆分，操作部配置成人大号、新生儿相适应的2种不同类型，可以重复使用型操作部。

1.3选配一次性使用喉镜片型操作部仅限于成人型号。

1.4 操作简单，傻瓜式操作

2、显示器

2.1、显示屏：≥3.0英寸TFT彩色液晶屏，高清显示，插管容易。

★2.2、分辨率：≥720*480

★2.3、显示器可以上下转动角度：0°~120°

2.4、显示器可以左右转动角度：0°~270°

2.5、同一显示器兼容重复使用型手柄和一次性喉镜片型手柄，支持互换使用.

4、操作部

4.1、数字高清超微摄像头

4.2、摄像头分辨率：≥100万像素

4.3、电子即时除雾功能：时间＜4s，无需预热开机即用

4.4、自动对焦、自动白平衡

4.5、人体工程学：手柄带握手凹槽，使用方便顺手

4.6、配置重复使用型手柄，或一次性喉镜片型手柄，支持互换使用。

★4.7  镜片角度45°±5°（成人型号），视场角60±15°，视野更宽

4.8  景深：5-100mm

4.9  操作部镜体具有防水、耐腐蚀、防震（在1.5米掉落不影响使用）

4.10 镜片材料使用高分子复合材料，耐磨，不易变形，不起毛边

4.11成人大号咽喉镜可插入部长度≥120mm，弯型镜片

新生儿咽喉镜可插入部长度≥60mm，直型镜片

★4.12若提供使用一次性喉镜片型手柄，需要提供一次性镜片单价，以100片一次性咽喉镜片的价格作为参考。

4.13可以重复使用的操作部，需要具有耐腐蚀，可以使用碘伏、75%酒精等擦拭或浸泡消毒；可以使用低温等离子消毒。

5、光源系统

5.1、LED光源，摄像头内置，全密封防水设计

5.2、照度≥100LUX

5.3、可充电长效锂电池

5.4、电池连续工作使用时间≥3h，有电量指示报警。

5.5、低电量续航：保证低电量提示后仍能持续使用0.5小时。

- 充电器

- 6.1输入110--240V，50/60 Hz

- 6.2 输出5V 1000--2000 mA

- 6.3 可以使用手机充电器（5V 1--2A）替代

- 其他

- 7.1提供常见故障维修和耗材的价格

- 7.2 提供三包、故障维修响应时间等承诺

电子纤维支气管镜（硬镜）参数：

显示器：

显示器尺寸≥2.5寸

显示器分辨率≥320*240

★显示器可以转动，上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

操作部：

全密封防水设计高功率LED光源

标配吹氧接头

镜头镀膜防氧化

有效长度：400mm

★视场角:80º±15%

景深：2-30mm

手柄使用人体工程学设计，握持舒适，方便操作

★操作部外径≤5.2mm

★前端插入部硬质管芯弯曲弧度角：80＞R＞50，可以多次折弯弯曲

电源

内置可充电式锂电子聚合物电池

主机电源充电时间≤4小时

工作时长≥2.5小时

可充电次数：＞300次

其他：

可以进行数据输出

具有影像储存拍照、录像功能

存储容量≥8G 或使用TF卡

整机重量≤350g

麻醉用电子纤维支气管镜（软镜）参数：

采用电子成像技术，可以拆分为显示器和操作部，显示器和操作部为同一品牌

1、操作部：

视场角≥90°

★景深3～100mm

显示器和操作部都具有防水功能

操作部可以重复消毒使用，可以使用酒精、碘伏擦拭消毒，可以使用低温等离子消毒

★操作部为可插入软性工作管：外径：≤3.8 mm（可以使用于内径4.5mm气管导管）

工作管有效长度≥600mm

★操作部前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥120°

2、显示器

显示器：采用≥3.0"全视角高清液晶触摸屏显示屏

★显示器可以上下倾斜0--180°,左右旋转0--180°°

★高清成像，显示分辨率≥1920*480

图像真实性：应无明显几何失真

具备拍照、录像、图像冻结功能

标配配备便携式显示器，可以单独或配合外接监视器均可使用

★显示屏与操作部可以拆卸，旋转卡扣式设计，

照明采用LED白光，其最低照明≥80 lx

- 电源

- 充电器：输入220V  50Hz交流电，可以使用普通手机充电器替代

内置可充电锂电池，连续工作时间≥180分钟

光源LED照明，高亮度，优化图像质量

具有电量显示、低电量报警并自动延时关机功能。

自带光源，具备防雾功能，无需预热

- 其他

- 具有HDMI、雷电接口或WIFI连接，具有高画质视频同步输出，可以外接大屏显示器，方便留取资料或教学

- 提供终身免费升级服务

- 提供三包期外的主要配件、常见故障的维修价格

光导纤维可折弯喉镜(光纤喉镜)参数：

由镜柄和镜片两部分构成,一套光纤喉镜包括:1镜柄、1镜片、包装盒、合格证等

1、镜柄部分:

金属结构,防水、耐腐蚀

表面为网纹结构,防滑设计

高亮度冷光源

光源灯泡位于镜柄部,灯泡易更换

使用2号电池供电,或可充电锂电池供电(需要配置相应的电池、充电装置）

可以安装可重复使用镜片、一次性镜片,可以安装其他品牌同类镜片(具有通用可互换性)

2、镜片部:

弯型可以重复使用镜片,使用于高难度插管,喉镜带光纤导管

★使用杠杆原理,镜片顶端可活动,可折弯弯度≥60度,便于抬起会厌,用于困难气道处理

全金属镜片(不包括光导纤维部分),表面光滑,经亚光处理,无毛刺

★耐高温,可以使用高温(134℃)高压消毒1500次以上

耐腐蚀,可以使用酒精、碘伏等消毒剂擦拭

★可插入部长度≥125mm,可折弯部分长度≥20mm,镜片厚度≤25mm

光导纤维导管直径4±0.5mm

兼容性强,镜片和手柄可兼容众多厂家的光纤咽喉镜产品

注：带★项为核心参数，必须满足，必要时提供佐证资料。

（四）商务要求：

1.交货日期:签订合同后30个日历天内完成货物的供应并安装调试完毕。

2.交货地点:枝江市人民医院指定地点。

3.付款方式:设备验收合格后，支付总货款的60%，验收合格6个月后支付总货款的30%，余款10%作为质保金，质保期满后，医院退还合同总金额的10%的质保金，质保金不计利息。

4.免费质保期:2年。

5.安装调试要求:安装后，按使用科室要求进行调试保障机器正常工作。

6.验收方式:使用科室、设备工程师及供应商现场验收。

7.售后服务要求:在保修期内，供应商负责承担所有维修及服务费用。保修期过后，终身维护，2个小时内响应，在省内要有售后服务机构，能及时提供备用机。

四、采购预算:21万元

五、供应商资格条件

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2.医疗器械经营许可证。

3.响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、优惠政策：对小微企业报价给予6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序。

七、获取比价文件和报名

1.发放时间：2022年1月11日起至2022年1月13日止（上午：8:30-12:00，下午14:00-17:30）。

2.发放方式：  网上下载   。

3.发放地点：三峡枝江网（http://www.sxzhijiang.com/）免费发放。

八、响应文件编制

1.供应商应认真阅读、并充分理解本比价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本比价文件中各项条款规定及要求。

2.响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，比价小组将拒绝其补充。

4.响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，比价小组有权拒绝其响应文件：

（1）报价一览表；

（2）分项报价表；

（3）货物及服务清单；

（4）技术和服务响应、偏离情况说明表；

（5）法人（负责人）代表授权书；

（6）本比价文件“五、供应商资格条件”所列要求的相关证明材料；

（7）《中小企业声明函》（如果有）；

（8）本比价文件要求提供的其他文件及资料。

5、响应文件必须电脑打印，不准涂改和行间插字，除签名外不得出现手写字体。所有文件应当以胶印的方式装订成册，并编制目录及页码。

6、响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其授权的代表签字。由授权代表签字的，应在响应文件中提供法人代表授权书，否则视为无效响应。

九、响应文件份数及封装

供应商只需提交一份响应文件，响应文件密封包装在一个包装袋内，并在包封上注明供应商名称和采购项目名称。封包袋封口上加盖公司公章，并注明“比价时间以前不得开封”字样。

十、响应文件递交

1.截止时间：2022年1月14日9时30分。

2.地点：请将纸质版响应文件密封递交至湖北省枝江市友谊大道61号枝江市人民医院综合楼20楼采购办，响应文件递交截止时间即为比价时间，逾期送达的响应文件概不接受。

十一、评审方法

1.响应文件审查。采购人确定3人以上单数比价小组，比价小组根据本比价文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行资格性和符合性评审。

资格性审查和符合性审查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 检 查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供合法有效的营业执照或事业单位法人证书复印件，加盖公章。 |
|  |  | 信用记录 | 响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.cred itchina.go v.cn)、中国政府采购网(www.cc gp.gov.cn) 查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以现场查询的为准。 |
|  |  | …… |  |
| 2 | 符 合 性 检 查 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照一致。 |
|  |  | 响应文件签署 | 按比价文件要求在规定区域加盖单位章，法定代表人或授权代表签字。 |
|  |  | 法定代表人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书。 |
|  |  | 报价是否有效 | 只有一个有效报价且未超过采购预算价。 |
|  |  | 货物或者服务清单 | 满足本比价文件“三、采购内容”要求。 |
|  |  | 交货期、质量要求 | 满足本比价文件“三、采购内容”要求。 |
|  |  | 其他要求 | 符合法律法规和本比价文件规定的其他实质性要求。 |

说明：采购人应根据项目类别和实际情况可对上表中的资格性审查和符合性审查的内容进行修改。资格性和符合性审查不合格，技术、商务及服务不满足本比价文件要求的，响应文件按无效文件处理。

评审后，满足本比价文件要求的供应商不足3家的，采购活动终止，采购人重新组织采购。满足本比价文件要求的供应商达到3家以上，比价小组对满足要求的供应商进行价格评议。

2.价格评议。比价小组根据本比价文件“六、优惠政策”相关规定，结合供应商提供的《中小企业声明函》，对供应商报价进行价格扣除评议，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序，评审价不作为合同价格，合同价格应为供应商实际报价。供应商提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的，应由供应商出具《中小企业声明函》，供应商提供其他小型和微型企业制造的产品的，应由产品制造企业出具《中小企业声明函》原件，否则，不给予价格扣除。

3.推荐供应商。比价小组从满足本比价文件实质性要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

十二、确定成交供应商

1.比价小组应当在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从比价小组推荐的候选供应商中，根据满足比价文件要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

2.确定成交供应商后，采购人应将成交结果在三峡枝江网或枝江市公共资源交易信息网等网络媒体予以公示，同时向成交供应商发出成交通知书。

十三、签订采购合同

成交供应商收到成交通知书后，应在3个工作日内与采购人签订采购合同。

十四、联系方式：

联 系 人：杨蓉

联系电话：13177079590

地    址：湖北省枝江市友谊大道61号

采购人（公章）

2022年1月 7日